## Приложение
Приложение №1 к объявлению от 29.01.2024 г.
№ лота | Наименование | Характеристика | Единица измерения | цена | Количество в ед.измерения | Сумма | Срок поставки товара | Место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Набор реагентов для выявления ДНК Clamydia trahomatis методом ПЦР в режиме реального времени 96 опр. | Набор реагентов для выявления ДНК Clamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени.Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК в пяти образцах): 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %.Длительность анализа: 70 мин. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. | наб. | 75500 | 6 | 453000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
2 | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени 96 опр. | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Ureaplasma urealyticum в пробе. Специфичность выявления ДНК Ureaplasma urealyticum (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок . Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. | наб. | 75500 | 8 | 604000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
3 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени 96 опр. | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Mycoplasma hominis в пробе. Специфичность выявления ДНК Mycoplasma hominis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. | наб. | 75500 | 8 | 604000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
4 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПГ-1,2) (комплект 1) | Набор реагентов для определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (определение 100 копий ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в пяти образцах) - 100 %. Специфичность определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | наб. | 83200 | 4 | 332800 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
5 | Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в редиме реального времени (РеалБест ВГВ ПЦР) (вариант 1/количественный) | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС (анализируемого) образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет ДНК ВГВ в концентрации не менее 5 МЕ/мл при выделении ДНК из 1 мл образца. Специфичность: В образцах, не содержащих ДНК ВГВ, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ПЦР: 1 стадия: 94°С – 1 мин; 2 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВГВ, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с приборами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q» , «ДТ-96» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл.; Комплект реагентов для проведения ПЦР: Готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная, (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев | наб. | 108900 | 2 | 217800 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
6 | Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Trichomonas vaginalis) (комплект 1) | В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Trichomonas vaginalis в пробе. Специфичность выявления ДНК Trichomonas vaginalis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | наб. | 75500 | 7 | 528500 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
7 | Набор реагентов для выделения ДНК из клинических образцов (РеалБест ДНК-экспресс) | Набор реагентов для выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток. Количество определений: 100 определений, включая контроли; Биологический материал: эпителиальные клетки (соскобы, мазки), моча, слюна; Объем анализируемого образца: 300 мкл в транспортной пробирке; Объем готовой к ПЦР пробы: 600 мкл; Позволяет провести до 8 независимых процедур выделения (по 6 проб в каждой). Время выделения: 20 минут; Тест на отсутствие ингибирования, 100 %. | наб. | 32800 | 10 | 328000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
8 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Neisseria gonorrhoeae) (комплект 1) | В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Neisseria gonorrhoeae в пробе. Специфичность выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. | наб. | 75500 | 7 | 528500 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
9 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест ВГС) (форма 1, форма 2) | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВГС) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем элюции: 200 мкл. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВГС в концентрации не менее 15 МЕ/ мл при выделении РНК из 1 мл пробы. Специфичность: в образцах, содержащих РНК ВГС (выше предела обнаружения) набор выявляет вирус гепатита С генотипов 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 независимо от субтипа. В образцах, не содержащих РНК ВГС, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВГС, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: | наб. | 121000 | 27 | 3267000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
10 | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВИЧ количественный) | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке (плазме) крови методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре от 2 до 8 °С в течение всего срока хранения. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Замораживание наборов не допускается. Срок хранения набора реагентов – 12 месяцев со дня выпуска. Количественный учет эффективности выделения РНК из образцов обеспечивается выделением РНК вируса иммунодефицита человека из образцов сыворотки (плазмы) крови совместно с предварительно внесенным внутренним контрольным образцом, что позволяет контролировать эффективность выделения РНК из анализируемых образцов и учитывать при вычислении концентрации РНК ВИЧ. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами как роторного типа, так и планшетного типа. Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли. Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению РНК вируса иммунодефицита человека из сыворотки (плазмы) крови, проведению ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени и вычислению количества РНК вируса иммунодефицита человека с учетом калибровочных и контрольных образцов. Набор поставляется с лиофилицированной готовой реакционной смесью, внесённой в прозрачные реакционные пробирки объёмом 200 мкл. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Специфичность выявления РНК вируса иммунодефицита человека (по стандартной панели отрицательных сывороток предприятия) – 100%. Минимальная гарантировано выявляемая концентрация РНК ВИЧ – 11,6 копий/мл (20 МЕ/мл). Линейный диапазон – от 50 до 5,8×10^7 копий/мл (от 86 до 1×10^8 МЕ/мл). Коэффициент вариации, вычисленный для значений логарифма концентрации РНК вируса иммунодефицита человека – не более 10 %. Эффективность выявления различных субтипов ВИЧ-1 подтверждена анализом 2-й международной референсной панели ВОЗ субтипов ВИЧ-1 (NIBSC код 12/224, включает субтипы A, B, C, D, CRF 01_AE, F, G, AG-GH и группы O и N) и 1-й международной референсной панели ВОЗ циркулирующих рекомбинантных форм (CRF) ВИЧ-1 (NIBSC код 13/214). Информация о сроке и условиях хранения | наб. | 320000 | 20 | 6400000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
11 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектогеп B-HBs-антиген-подтверждающий тест) (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается не менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8)ºС не более 5 суток, либо при температуре минус (20±4)°С, если необходимо более длительное хранение (допускается однократное замораживание/размораживание). Объем анализируемого образца: 100 мкл. Длительность анализа: от 80 минут; Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА при основном измерении регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. Допустима регистрация результатов и без референс-фильтра. Результаты ИФА при вспомогательном измерении проводить с фильтром 450 нм без референс-фильтра. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 7 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; раствор подтверждающего агента (РПА) – 1 фл., 0,8 мл; раствор для разведения образцов (РРО) – 1 фл., 21 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: Транспортирование набора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре (2−8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре (2−8) °С. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев после его вскрытия. Срок годности: 24 месяца со дня выпуска. | наб. | 45560 | 2 | 91120 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
12 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum (РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела) (комплект 1, комплект 2, комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum 12х8 опр. Набор, основой которого являются рекомбинантные антигены Treponema pallidum, иммобилизованные на поверхности лунок полистиролового разборного планшета (стрипов) и входящие в состав конъюгата. Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуно­глобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизо­ванными на поверхности лунок стрипов и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используются для постановки контролей. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; Суммарное время инкубации: 1час 25 минут. | наб. | 49100 | 17 | 834700 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
13 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum" (ВЛК антипаллидум) | Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum. Назначение: Набор «ВЛК антипаллидум» предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости результатов исследований по выявлению антител (IgG или суммарных антител) к Treponema pallidum в лабораториях для диагностики in vitro. Использование ВЛК позволяет выявить ошибки при постановке иммуноферментного анализа (ИФА). Характеристика набора: сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum, получена от больных или переболевших сифилисом людей; сыворотка инактивирована прогреванием, не содержит HBsAg и антител к ВИЧ-1,2, ВГС. Комплектация набора: образец ВЛК антипаллидум, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей антитела к Treponema pallidum, лиофилизированный – 24 фл. По 0,2 мл; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов для ИФА; Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы только в том случае, если величины оптической плотности (ОП) положительного и отрицательного контролей укладываются в пределы, регламентируемые нормативно-технической документацией на используемый набор реагентов . Рекомендуемый диапазон оптической плотности в ИФА от 0,5 до 1,5 ед. опт. пл. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Образцы ВЛК антипаллидум после растворения хранить при температуре (2-8)°С в течение 7 дней, при температуре минус (18-60)оС – в течение 2 месяцев. Допускается трехкратное повторение циклов замораживание/оттаивание восстановленных образцов ВЛК антипаллидум без потери их качества. Срок годности – 5 лет со дня выпуска. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. | наб. | 65000 | 1 | 65000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
14 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1" (ВЛК анти-ВИЧ-1) | Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1. Назначение: Набор «ВЛК анти-ВИЧ-1предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости результатов исследований по выявлению антител к ВИЧ-1 в лабораториях для диагностики in vitro. Использование ВЛК позволяет выявить ошибки при постановке иммуноферментного анализа (ИФА). Характеристика набора : сыворотка, содержащая анти-ВИЧ-1, получена от доноров-носителей анти-ВИЧ-1; сыворотка инактивирована прогреванием, не содержит HBsAg и антител к ВГС. Комплектация набора: образец ВЛК анти-ВИЧ-1, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей анти-ВИЧ-1, лиофилизированный – 18 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 6 фл. по 3 мл; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов для ИФА. Учет результатов следует проводить только в том случае, если величины оптической плотности (ОП) положительного, отрицательного контролей укладываются в пределы, регламентируемые нормативно-технической документацией на используемый набор реагентов для ИФА. Рекомендуемый диапазон оптической плотности в ИФА от 0,5 до 1,5 единиц. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Восстановленный образец ВЛК анти-ВИЧ-1 хранить при (2-8)°С в течение 14 дней, при минус (20±2) °С в течение 2 месяцев. Допускается трехкратное замораживание /оттаивание образцов ВЛК анти-ВИЧ-1. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности – 3 года со дня выпуска | наб. | 65000 | 1 | 65000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
15 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая HBsAg" (ВЛК HBsAg) | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая HbsAg». Назначение: Набор «ВЛК HBsAg» предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости исследований по выявлению HBsAg в лабораториях для диагностики in vitro. Использование ВЛК позволяет выявить ошибки при постановке иммуноферментного анализа (ИФА). Характеристика набора: сыворотка, содержащая HBsAg, получена от доноров-носителей HBsAg; сыворотка инактивирована прогреванием, не содержит антител к ВИЧ-1,2 и ВГС. Комплектация набора: образец ВЛК HBsAg, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей HbsAg, лиофилизированный 24 фл. по 0,5 мл; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов для ИФА. Аналитические характеристики: Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от ее среднего значения не превышает 10%. Учет результатов следует проводить только в том случае, если величины оптической плотности (ОП) положительного, отрицательного контролей укладываются в пределы, регламентируемые нормативно-технической документацией на используемый набор реагентов для ИФА. Рекомендуемый диапазон оптической плотности в ИФА от 0,5 до 1,5 ед. опт. пл. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Восстановленный образец ВЛК-HBsAg можно хранить при температуре от 2 до 8°С в течение 24 часов. Допускается однократное замораживание восстановленного образца ВЛК HBsAg при минус 20±2°С под контролем температуры в низкотемпературной камере с последующим хранением при указанной температуре в течение 14 дней. Срок годности – 5 лет со дня выпуска. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. | наб. | 65000 | 1 | 65000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
16 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С" (ВЛК анти-ВГС) | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА. Назначение: Набор предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости результатов исследований по выявлению анти-ВГС в лабораториях для диагностики in vitro. Использование ВЛК позволяет выявить ошибки при постановке иммуноферментного анализа (ИФА). Характеристика набора: сыворотка, содержащая анти-ВГС, получена от доноров-носителей анти-ВГС; сыворотка инактивирована прогреванием, не содержит антител к ВИЧ-1,2 и HBsAg. Комплектация набора: образец ВЛК анти-ВГС, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей анти-ВГС, лиофилизированный – 24 фл. По 0,2 мл; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов для ИФА. Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы только в том случае, если величины оптической плотности (ОП) положительного и отрицательного контролей укладываются в пределы, регламентируемые нормативно-технической документацией на используемый набор реагентов. . Рекомендуемый диапазон оптической плотности в ИФА от 0,5 до 1,5 ед. опт. пл. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Образцы ВЛК анти-ВГС после растворения хранить при температуре (2-8)°С в течение двух недель. Допускается однократное замораживание при минус 20±2°C под контролем температуры в низкотемпературной камере с последующим хранением при указанной температуре в течение 2 месяцев. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности – 8 лет со дня выпуска. | наб. | 65000 | 1 | 65000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
17 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС) (комплект-1, комплект-2, комплект-3, комплект-4), суммарные антитела 480 определений | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом иммуноферментного анализа. Рекомендуется для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Набора рассчитан на 480 анализов, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА: Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». В состав набора входят все необходимые реагенты. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета –10 шт., ванночками для реагента – 2 шт., наконечниками для пипеток – 16 шт. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Чувствительность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и М к ВГС требованиям стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. Специфичность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и М к ВГС требованиям стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на образцах сывороток и плазм крови больных гепатитом С в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 99%−100%, с доверительной вероятностью 90%). Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови условно здоровых доноров крови, больных гепатитом В и ВИЧ-инфицированных пациентов, показали 100% специфичность (интервал 99%−100%, с доверительной вероятностью 90%). АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ Допускается использование образцов, хранившихся при температуре 2–8°С не более 5 суток, либо при температуре минус 20±4°С, если необходимо более длительное хранение. Лиофильно высушенные препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты крови, за исключением препаратов иммуноглобулинов, исследовать неразведёнными. Препараты иммуноглобулинов перед исследованием разводить в 10 раз дистиллированной водой. Для исследования используется 40 мкл образца; не более 4 лунок для контрольных образцов (положительный, отрицательный контрольные образцы). Исследование образцов производится без их дублирования, при работе полным планшетом (96 лунок) исследуется не менее 92 образца. Время исследования в пересчёте на время инкубации: с использованием термошейкера не более 90 минут; без термошейкера не более 120 минут. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: выполняется с помощью спектрофотометра в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА: Хранение набора в упаковке предприятия изготовителя должно производиться при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности набора реагентов 24 месяца со дня выпуска. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. | наб. | 101300 | 11 | 1114300 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.
18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (Вектогеп В-HBs-антиген) (комплект-1, комплект-2, комплект-3, комплект-4) 480 определений | Набор предназначен для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). набора рассчитан на проведение 480 определений, включая контроли. Допускается дробное использование набора (от одного стрипа). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами, иммобилизованными на поверхности лунок полистиролового планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. В состав набора входят все необходимые реагенты. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 10 шт.; ванночками для реагентов – 10 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 80 шт. Положительный контрольный образец, инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл, слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре 2–8°С не более 5 суток, либо при температуре минус 20±4°С, если необходимо более длительное хранение (допускается однократное замораживание/размораживание). Лиофильно высушенные препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты крови исследовать неразведёнными. Для исследования используется 100 мкл образца; не более 5 лунок для контрольных образцов (положительный, отрицательный, слабоположительный контрольные образцы). Исследование образцов производится без их дублирования, при работе полным планшетом (96 лунок) исследуется не менее 91 образца. Время исследования в пересчёте на время инкубации: процедура 1 не более 85 минут; процедура 2 не более 205 минут. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Чувствительность: минимальная определяемая концентрация HBsAg не превышает 0,05 МЕ/мл и 0,05 ед. П-Э/мл при процедуре 1; не превышает 0,01 МЕ/мл и 0,01 ед. П-Э/мл при процедуре 2. Специфичность контролируется по стандартной панели, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%–100% с доверительной вероятностью 90%). Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на 254 отрицательных образцах сывороток и плазм крови от 229 условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%–100% с доверительной вероятностью 90%). РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: выполняется с помощью спектрофотометра в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА: Хранение набора в упаковке предприятия изготовителя должно производиться при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности набора реагентов 24 месяца со дня выпуска. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев после его вскрытия. | наб. | 106200 | 15 | 1593000 | по согласованию и предварительной заявке заказчика в течение года. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37.